Załącznik nr 2

[miejscowość], dn. [•] roku

Wykonawca: [Nazwa / adres / sąd rejestrowy / nr KRS / NIP / REGON / osoba kontaktowa / adres e-mail / telefon]

Zamawiający: VIGO System Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim, ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział XIV Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000113394, posiadająca numer NIP: 5270207340, REGON: 010265179, o kapitale zakładowym w wysokości 729.000,00 złotych (w całości wpłaconym)

FORMULARZ OFERTOWY 
DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO Z DNIA 29 stycznia 2021 r. nr ZOZ-2_21

Ja, niżej podpisany………………………….. [•], działając jako ………………………….. [•] (dalej jako: „Wykonawca”), w odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 29 stycznia 2021 r.  nr ZOZ-2_21 (dalej jako: „Zapytanie Ofertowe”), niniejszym składam ofertę na dostawę i montaż stanowiska do pomiarów elektrycznych - stacji pomiarowej w siedzibie Zamawiającego (dalej jako: „Zamówienie”) w celu kompleksowej realizacji przez VIGO System Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim (dalej jako: „Zamawiający”) w ramach projektu „Wdrożenie opracowanej w ramach projektu "Narażenia" technologii produkcji chipów detekcyjnych” w ramach Poddziałania 3.2.2 Kredyt na Innowacje Technologiczne Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – zgodnie z warunkami Zamówienia zawartymi w Zapytaniu Ofertowym.

Oferowana cena i długość gwarancji dla przedmiotu Zamówienia

Okres gwarancji ……………….miesięcy.

Cena netto: [………………………•] (słownie: [………………………•]

Cena brutto: [………………………•] (słownie: [………………………•]

Wartość podatku VAT: [………………………•] (słownie: [………………………•]

Na powyższą cenę składają się następujące pozycje:

| L.p. | Zakres | Cena netto | Cena brutto |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | [•] | [•] | [•] |

Tabela zgodności:

Należy uzupełnić – w pustych polach

| # | Parametr/Funkcja | Opis | Tak/nie; posiada/nie posiada; |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Parametry ogólne |  |
| 1 | Tryb pracy | Automatyczny i półautomatyczny Komora załadowcza do pojedynczych podłoży oraz przystawek Automatyczny załadunek/rozładunek podłoża/próbki Załadunek przy schłodzonym/gorącym stoliku pomiarowym (hot/cold swap) System zapobiegający otwarciu drzwi podczas testu | ….….. |
| 2 | Wielkość podłoży | Załadunek i pomiar podłoża o maksymalnej średnicy co najmniej 150 mm Załadunek i pomiar podłoża nieregularnego o minimalnych wymiarach co najmniej 15 x 15 mm2 Załadunek i pomiar co najmniej trzech substratów o średnicy nie większej niż 3" z możliwością zastosowania przystawki. | ……….. |
| 3 | Rozmiar pól kontaktowych | Pomiar pól 25 x 25 µm2 i większych Odległość między polami co najmniej 30 µm | ………….. |
| 4 | Materiał pól kontaktowych | Ind o grubości 4-7 µm lub ≥ 200 nm złota | ……….. |
| 5 | EMI/osłona przeciwszumowa | ≥ 30 dB @ 1 kHz do 1 MHz | ………….. |
| 6 | Tłumienie światła | ≥ 130 dB | ……….. |
| 7 | Dolna granica spektrum szumowego | ≤ -180 dBV/rtHz (≤ 1 MHz) | ……….. |
| 8 | Szum AC systemu | ≤ 5 mVp-p (≤ 1 GHz) | ……….. |
| 9 | Aktywna izolacja antywibracyjna | Wibroizolacja z automatyczną regulacją poziomu | ……….. |
|  | Sondy i mikromanipulatory |  |
| 10 | Igły pomiarowe sond do charakteryzacji I-V | Materiał odpowiedni do pomiarów elektrycznych niskooporowych struktur półprzewodnikowych (R = 5 Ω lub więcej) z padami kontaktowymi 200 nm Au lub Au + 4-7 µm In Łatwe do wymiany Średnice odpowiednie dla różnych rozmiarów pól kontaktowych Ślad igły pomiarowej po pomiarze nie głębszy niż 2 µm dla pól kontaktowych z indem | ……….. |
| 11 | Sondy do charakteryzacji I-V | Co najmniej dwie sondy Typu Kelvin Połączenie Triax | ……….. |
| 12 | Sonda RF | Co najmniej dwie sondy RF ≤ 30 µm szerokość końcówki pomiarowej Żywotność styków >1,000,000 cykli Rezystancja styku do podłoża Au < 3 mΩ 150 µm separacji między końcówkami Użyteczne pasmo DC do 26 GHz RF Złącze pod kątem 45 stopni Konfiguracja końcówek GSG | ……….. |
| 13 | Ramiona sond RF | Co najmniej dwa ramiona sond Uniwersalne mocowanie sond RF Precyzyjne ustawienie planarności sondy RF przez zastosowanie dokładnej śruby mikrometrycznej Szybka i beznarzędziowa regulacja wysokości w pionie za pomocą wbudowanej skali mm Prowadnica przewodu współosiowego RF | ……….. |
| 14 | Mikromanipulatory | Co najmniej dwa dla charakteryzacji I-V Co najmniej dwa dla ramion sond RF Ręczne lub automatyczne Montaż magnetyczny | ……….. |
|  | Stolik stacji pomiarowej |  |
| 15 | Zakres przesuwu XY | Co najmniej 200 mm x 200 mm | ……….. |
| 16 | Rozdzielczość XY | ≤ 0,5 µm | ……….. |
| 17 | Dokładność XY | ≤ ± 2 µm | ……….. |
| 18 | Powtarzalność XY | ≤ ± 2 µm | ……….. |
| 19 | Prędkość XY | Regulowana prędkość obrotowa przy najwolniejszym biegu ≤ 10 µm/s, najszybszym biegu ≥ 50 mm/s | ……….. |
| 20 | Zakres przesuwu Z | Co najmniej 50 mm | ……….. |
| 21 | Rozdzielczość Z | ≤ 0,2 µm | ……….. |
| 22 | Dokładność Z | ≤ ± 2 µm | ……….. |
| 23 | Powtarzalność Z | ≤ ± 1 µm | ……….. |
| 24 | Prędkość Z | Regulowana prędkość obrotowa przy najwolniejszym biegu ≤ 10 µm/s, najszybszym biegu ≥ 4 mm/s | ……….. |
| 25 | Zakres obrotu theta | Co najmniej ± 6° | ……….. |
| 26 | Rozdzielczość theta | ≤ 0.0004° | ……….. |
| 27 | Dokładność Theta | ≤ 2,0 μm (mierzone na krawędzi stolika 200 mm) | ……….. |
| 28 | Powtarzalność theta | ≤ 1 µm | ……….. |
|  | System wizualny |  |
| 29 | Kamera widoku z boku | Typ CCD Co najmniej 3 MP Odpowiednia się do wertykalnego ustawienia sondy na podłożu | ……….. |
| 30 | Kamera do centrowania podłoży | Typ CCD Co najmniej 6 MP | ……….. |
| 31 | Zakres przesuwu mikroskopu XY | Zakres co najmniej 25 x 25 mm2 Rozdzielczość ≤ 1 µm Powtarzalność ≤ 2 µm Dokładność ≤ 5 µm | ……….. |
| 32 | Zakres przesuwu mikroskopu Z | Zakres ≥ 140 mm Rozdzielczość ≤ 0,05 µm Powtarzalność ≤ 2 µm Dokładność ≤ 4 µm | ……….. |
| 33 | Powiększenia obiektywów mikroskopu | 2x, 5x, 10x | ……….. |
| 34 | Wykrywanie typu obiektywu | Automatyczne wykrywanie powiększenia obiektywu | ……….. |
|  | Płyta montażowa na sondy |  |
| 35 | Materiał | Stal nierdzewna lub stal platerowana Stabilizowana termicznie | ……….. |
| 36 | Liczba mikropozycjonerów | Co najmniej 3 miejsca | ……….. |
|  | Kontrola temperatury |  |
| 37 | Stolik pomiarowy kontrolowany temperaturowo | Najniższa temperatura ≤ -60°C Najwyższa temperatura ≥ 200°C | ……….. |
| 38 | System kontroli temperatury | Chłodzenie powietrzem Grzałka oporowa | ……….. |
| 39 | Chłodziwo | Powietrze | ……….. |
| 40 | Najmniejszy krok nastawu temperatury | ≤ 0.1 °C | ……….. |
| 41 | Stabilność temperaturowa | ≤ ±0.08 °C | ……….. |
| 42 | Dokładność temperaturowa | ≤ 0.1 °C | ……….. |
| 43 | Jednorodność temperatury | ≤ ±0,5 °C w ≤ 200 °C | ……….. |
| 44 | Tempo ogrzewania | -60 do 25°C ≤ 15 min 25 do 200 °C ≤ 20 min | ……….. |
| 45 | Tempo chłodzenia | 200 do 25°C ≤ 15 min 25 do -60°C ≤ 30 min | ……….. |
|  | Jednostki pomiarowe i sterujące |  |
| 46 | Komputer PC stacji pomiarowej | Komputer klasy PC Co najmniej dwa płaskie monitory o przekątnej ≥ 22" Z systemem operacyjnym Windows 10 lub równoważnym Bezprzewodowa klawiatura i mysz Co najmniej 250 GB SSD Co najmniej 8 GB pamięci RAM | ……….. |
| 47 | Analizator parametryczny | Mierzone parametry: charakterystyka I-V, rezystancja Co najmniej dwie jednostki średniej mocy (SMU) Pomiary w dziedzinie czasu (próbkowanie) Pomiary charakterystyk prądowo-napięciowych z różną szybkością i kierunkiem przebiegu skanu napięć/prądu Wymagany pomiar pojemności w funkcji napięcia z wykorzystaniem metody quasi-statycznej oraz niskoczęstotliwościowej (VLF) realizowany z wykorzystaniem standardowych SMU realizujących pomiary DC Testowanie elementów i urządzeń elektronicznych w obudowach (urządzenie testowe w postaci celki pomiarowej) Rozszerzenie w przyszłości analizatora o moduł do pomiarów impedancji (wysokoczęstotliwościowe SMU impedancyjne) Możliwość przetwarzania danych po dokonaniu pomiaru Dostarczony układ jest gotowy do użycia, w całości, ze wszystkimi częściami kompatybilnymi ze sobą i niezbędnymi do prawidłowego funkcjonowania, również z elementami nie wymienionymi w niniejszej specyfikacji. Oprogramowanie zainstalowane w analizatorze umożliwia wykorzystanie gotowych projektów pomiarowych, pozwala na ich modyfikację, kopiowanie, importowanie i eksportowanie na dowolne nośniki danych. | ……….. |
| 48 | Źródło napięciowe, pomiarowe (SMU) | Zakres przynajmniej 210 V dla wszystkich kanałów Rozdzielczość źródła ≤ 5 µV Rozdzielczość pomiaru ≤ 0,2 µV | ………. |
| 49 | Źródło prądowe, pomiarowe (SMU) | Zakres przynajmniej 100 mA dla wszystkich kanałów Rozdzielczość źródła ≤ 5 pA Rozdzielczość pomiaru ≤ 100 fA | ……….. |
| 50 | Źródło prądowe, pomiarowe (SMU) z przedwzmacniaczem | Zakres co najmniej 10 nA dla jednego kanału Rozdzielczość źródła ≤ 1,5 fA Rozdzielczość pomiaru ≤ 10 aA | ……….. |
| 51 | Wektorowy analizator sieci | Szerokość pasma pomiarowego: ≤100 kHz do co najmniej ≥ 4,5 GHz Co najmniej dwa niezależne porty (analizator czteroodbiornikowy). Jednoczesny pomiar współczynników macierzy [S] bez konieczności odłączania mierzonego obiektu od wrót analizatora Harmoniczne < –25 dBc Poziom szumów własnych (przy pasmie pomiarowym 1 kHz, znormalizowany do 1 Hz) mniejszy niż –110 dBm Złącza N(f), 50 Ω Kierunkowość (directivity) po kalibracji (dla filtru 10 Hz) w zakresie 0,1 MHz – 4,5 GHz co najmniej 38 dB Dopasowanie źródła (source match) po kalibracji (dla filtru 10 Hz) w zakresie 0,1 MHz – 4,5 GHz co najmniej 35 dB Dopasowanie obciążenia (load match) po kalibracji (dla filtru 10Hz) w zakresie 0,1 MHz – 4,5 GHz co najmniej 36 dB Możliwość zmian pasma filtra IF co najmniej od 10 Hz do 300 kHz Wbudowany wyświetlacz kolorowy LCD dotykowy o przekątnej nie mniejszej od 24 cm i rozdzielczość co najmniej 1024x768 Wyjście na zewnętrzny monitor D-Sub lub DVI lub HDMI Pełen zestaw testowy wspomagający pomiary dwuportowe Zakres mocy RF analizatora: ≤-45 dBm do co najmniej ≥ 3 dBm Możliwość sterowania pasmem pomiarowym w trybie skokowym przynajmniej w krokach 1/1.5/2/3/5/7 w zakresie nie węższym niż od 1 Hz do 300 kHz Dynamika analizatora nie niższa niż 120 dB (wartość typowa nie niższa niż 130 dB) Szybkość pomiaru (określona dla 201 punktów pomiarowych, spanu 200 MHz, oraz pasma pomiarowego 300 kHz) mniejsza niż 4 ms w trybie SWEEP dla częstotliwości środkowej wynoszącej 900 MHz Rozdzielczość częstotliwości ≤ 1 Hz Stabilność częstotliwości ≤ ±1 × 10-6 | ……….. |
|  | Osprzęt dodatkowy |  |
| 52 | Przewody | Zestaw przewodów do podłączenia sond Kelvina Zestaw przewodów do podłączenia ramienia RF Zestaw przewodów do podłączenia wszystkich analizatorów | ……….. |
| 53 | Wzorzec kalibracji GSG | Dopasowane rastrem do sond RF Obsługujący metody kalibracji końcówek sond SOLT, SOLR, LRM i TRL Odpowiedni co najmniej do 26 GHz Ze znacznikiem ustawienia Z zestawem wzorców offsetowych do precyzyjnej kalibracji | ……….. |
| 54 | Układ polaryzacji bias-tee | Co najmniej dwa osobne układy polaryzacji Złącza sygnału w.cz. SMA lub 3,5 mm Napięcie maksymalne DC ≥ 30 V Prąd maksymalny DC ≥ 400 mA Częstotliwość przenoszenia sygnału w.cz.: ≤100 kHz do co najmniej ≥ 6 GHz Moc RF co najmniej do 30 dBm | ……….. |
| 55 | Przystawka (add-on) | Przystawka do pomiaru nieregularnych podłoży (standardowe próbki Vigo wycięte z 2" płytki według poniższego schematu) oraz podłoży o średnicy nie wspieranej bezpośrednio przez stację Rysunek 1. Sposób cięcia 2" płytek w VIGO. Gniazda w przystawce: Jedno na podłoże 3" Jedno na podłoże 2" Dwa dla dużego kawałka połączonych kawałków 3, 4, 5, 6 Jedno na kawałek połączonych kawałków 3 i 5 Jedno na kawałek połączonych kawałków 4 i 6 Cztery na małe kawałki 2 lub 6 Cztery na małe kawałki 1 lub 5 Dwa na małe kawałki 3 lub 4 Rysunek 2. Przykładowy projekt przystawki. | ……….. |
| 56 | Platformy pomocnicze | Co najmniej dwa stoliki ceramiczne do umieszczania podłoży kalibracyjnych w celu dokładnej kalibracji RF Co najmniej dwa stoliki do mocowania podłoża do czyszczenia styków, z ręcznym sterowaniem podciśnieniem | ……….. |
|  | Oprogramowanie |  |
| 57 | Oprogramowanie stacji pomiarowej | Ponowne ustawianie podłoża Definicja architektury wafla (mapy; wafer-map) Grupowanie mapy z pomiarami Nadzór ruchu stolika Kontrola siły docisku | ……….. |
| 58 | Oprogramowanie pomiarowe | Procedura automatycznego pomiaru Inicjalizacja mapy na stacji pomiarowej Pozyskiwanie danych Eksport danych do bazy danych | ……….. |
| 59 | Zaawansowane oprogramowanie i integracja oprogramowania | Pomiary jedno- i wielowaflowe Procedura pomiarowa inicjowana przez zewnętrzne, oprogramowanie Zamawiającego Ustawienia parametrów stacji/pomiaru definiowane również przez zewnętrzne oprogramowanie Zamawiającego Wykonywanie pomiarów na podłożach o różnych kształtach i tej samej odległości między polami kontaktowymi w tej samej temperaturze Kompatybilność z przystawką (add-on) do podłoży o niestandardowych kształtach Nieograniczone projektowanie nowych architektur i konfiguracji przystawek (add-on) Możliwość integracji z zewnętrzną bazą danych oprogramowania Zamawiającego i oprogramowaniem do analizy danych | ……….. |
| Testowanie |  |
| 60 | Tesy akceptacyjne (Site Acceptance Test, SAT) | Testy odbioru końcowego po dostawie i instalacji systemu Pomiary charakterystyk I-V kilku wybranych detektorów z metalizacją złotą i z metalizacją indową Definicja procedury zbliżeniowej dla miękkiej metalizacji (ind) | ……….. |

Termin związania ofertą

Termin związania niniejszą ofertą wynosi 60 dni od upływu ostatecznego terminu składania ofert określonego w Zapytaniu Ofertowym.

Osoba kontaktowa ze strony Wykonawcy

[•], telefon [•], e-mail [•].

Oświadczenia Wykonawcy

Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z Zapytaniem Ofertowym, w tym w szczególności z warunkami realizacji Zamówienia, umową i nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń oraz posiada wszelkie informacje konieczne do przygotowania niniejszej oferty i wykonania Zamówienia.

W przypadku uznania niniejszej oferty za najkorzystniejszą, Wykonawca zobowiązuje się do podpisania umowy z Zamawiającym w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

Wykonawca podejmuje się wykonania Zamówienia opisanego w Zapytaniu Ofertowym, zgodnie z wymogami Zapytania Ofertowego, obowiązującymi przepisami i należytą starannością.

Wykonawca oświadcza, że:

oferowany produkt jest całkowicie zgodny ze specyfikacją określoną w opisie przedmiotu zamówienia,

dostarczy produkt w terminie określonym w zapytaniu ofertowym,

udzieli gwarancji i serwisu oraz pozostałe wymogi zgodnie z postanowieniami zawartymi w punkcie nr 1  Opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego).,

Dokumenty stanowiące załączniki do niniejszej oferty stanowią jej integralną część.

Za Wykonawcę:

___________________________

[•]

Załączniki:

Odpis z KRS Wykonawcy / Odpis z CEIDG Wykonawcy / inny dokument rejestrowy właściwy dla Wykonawcy – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem składania ofert -  pochodzący z organu rejestrowego wskazujący osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy;

Pełnomocnictwo (jeśli oferta składana jest przez pełnomocnika) Załącznik nr 7 do zapytania ofertowego;

Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego;

Oświadczenie Wykonawcy o braku powiązań – Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego;

Załącznik nr 6 – wykaz dostaw;

Opis oferowanego produktu;

oświadczenie RODO – Załącznik nr 8 do zapytania ofertowego